## New_반출입기 시나리오
삼익 THK / 반출입기 시나리오
작업구분 | Work No. | Work Name | Des-No. | Description | Simple Image | From | To | Result Description | 비고 | Tokens With MC Flow | 질문사항
1. 공병반출 | 1-1 | 의뢰접수 | 1-1-1 | 의뢰 접수 |  | AIMS / AIMS Ctrl. | DB Server | AIMS Ctrl에서 프로젝트No, 의뢰자, 시료수량등의 의뢰에대한 정보를 DB에 저장한다 | 해당트리거가 있어야 의뢰를 진행한다. |  | 상위에서 반출입기로 데이터를 전송할 메모리맵 사용자의 수동 입고는 의미가 없는지
|  |  | 1-1-2 | 설비상태확인 |  | Dispatcher | 반출입기 Ctrl. | 반출입기 설비에 의뢰를 지시하기전 반출입기의 준비상태를 확인한다. | 공병이 부족한경우 의뢰자에게 알리고 대기한다. | 100. LIMS에서 설비상태 요청 - Token : REQLIMSInOutEQPStatus 101. 설비상태 응답 - Token : RSPEQPInOutEQPStatus
|  |  | 1-1-2 | 의뢰 하달 |  | DB Server / Dispatcher | 반출입기 Ctrl. | Dispatcher에서 DB에 있는 프로젝트No, 의뢰자, 시료수량등의 정보를 전달하고 반출입기에 공병반출 지시 |  | 103. LIMS에서 Job을 수신 - 해당 Job정보는 검수할 Bottle의 정보를 포함한다. - Token : REQLIMSJobEXFromLIMSExcuteJobCMDStart 104. Job 진행여부 응답 - Token : RSPEQPJobRSFromLIMSExcuteJobCMDRecieve
| 1-2 | 공병반출 | 1-2-1 | 의뢰 비밀번호 입력 |  | 의뢰자 | 반출입기 | 반줄입기에 의뢰 비밀번호를 입력하고 공병반출을 진행할 것인지를 선택한다.
|  |  | 1-2-2 | 공병 바코드부 이송 |  | - | 반출입기 | 공병을 바코드부로 이송시킨다
|  |  | 1-2-3 | 공병 바코드 리딩 |  | 반출입기 | 반출입기 Ctrl. or Dispatcher | 공병의 바코드를 리딩한다 | 리딩한 바코드 정보를 상위에 보고 | 110. 배출하는 공병의 바코드정보를 보고 - Token : RSPDATAEQPInOutEQPExtractEmptyBOTBarcode | 리딩 신호완료와 읽은 바코드의 데이터를가진 메모리맵
|  |  | 1-2-4 | 스티커 부착 |  | - | 반출입기 | 공병에 스티커를 부착한다.
|  |  | 1-2-5 | 공병배출 / 반복 |  | - | 반출입기 | 의뢰받은 수량만큼 반복한다. | 1-2-2에서 1-2-5를 반복한다.
|  |  | 1-2-6 | 공병배출 보고 |  | 반출입기 Ctrl. | DB Server / Dispatcher | 반출된 공병의 바코드정보를 상위에보고 의뢰서와 연동하여 Recipe를 매칭한다. |  | 111. 반출된 공병의 레시피정보 요청 - Token : REQEQPInOutEQPExtractEmptyBOTRecipe 112. 반출된 공병의 레시피정보 수신 - Token : RSPDATALIMSInOutEQPExtractEmptyBOTRecipe 113. 반출된 공병의 레시피매칭 완료 보고 - 반출된 공병의 모든 정보를 포함한다. - Token : RSPDATAEQPInOutEQPExtractEmptyBOTRecipeMatchDone
|  |  | 1-2-7 | 공병배출 완료 |  | 반출입기 | 반출입기 Ctrl. or Dispatcher | 공병반출 Work의 완료를 보고한다. |  | 105. Job 종료 보고 - Token : RSPEQPJobEDFromLIMSExcuteJobCMDFinish | 공병 반출 완료 신호에 대한 메모리맵
1. 공병반출 | Flow Image
2. 시료입고 | 2-1 | 시료제출 | 2-1-1 | 시료 제출 클릭 |  | 의뢰자 | 반출입기 | 의뢰자가 반출입기에 시료제출 버튼을 클릭
|  |  | 2-1-2 | 시료제출부 외부 도어 오픈 |  | - | 반출입기 | 반출입기 시료투입부의 도어를 연다
|  |  | 2-1-3 | 반입 포트에 시료 삽입 |  | 의뢰자 | 반출입기 | 반출입기의 시료투입 포트에 시료를 투입한다.
|  |  | 2-1-4 | 의뢰자의 시료투입 완료 |  | 의뢰자 | 반출입기 | 모든시료를 투입하고 완료 버튼을 클릭
|  |  | 2-1-5 | 시료제출부 외부 도어 클로즈 |  | - | 반출입기 | 반출입기 시료투입부의 도어를 닫는다.
| 2-2 | 시료수령 / 에어링 | 2-2-1 | 제출된 바틀 개수 확인 | 반출입기 내부동작 | - | 반출입기 | 시료투입 포트를 회전하여 투입된 시료의 수를 확인
|  |  | 2-2-2 | Air Blowing 작동 |  | - | 반출입기 | 시료의 외부를 Air Blowing한다.
| 2-3 | 시료입고 완료 | 2-3-1 | 시료 입고 완료 팝업 확인 |  | 반출입기 | 의뢰자 | 시료 입고 완료 팝업을 발생하고 의뢰자가 확인 처리를 진행한다.
|  |  | 2-3-2 | 시료 입고 완료 보고 |  | 반출입기 Ctrl. | DB Server / Dispatcher | 시료입고 Work의 완료를 처리한다 | DB Server에 어떤 정보를 업데이트할지 정의가 필요하다 | 120. 입고된 시료의 모든 정보를 보고한다. - 해당 Token은 의뢰자의 시료입고완료 수동 동작에따라 발생한다. - Token : RSPDATAEQPInOutEQPReportAllInputRealBOTData | 상위에 보고하는 데이터의 종류 / 메모리맵
2. 시료입고 | Flow Image
3. 시료검수 | 3-1 | 시료 검수 | 3-1-1 | 시료 검수 Job 하달 |  | 반출입기 Ctrl. | 반출입기 | 입고된 시료의 검수 Job을 받는다. |  | 103. LIMS에서 Job을 수신 - 해당 Job정보는 검수할 Bottle의 정보를 포함한다. - Token : REQLIMSJobEXFromLIMSExcuteJobCMDStart 104. Job 진행여부 응답 - Token : RSPEQPJobRSFromLIMSExcuteJobCMDRecieve | Job하달시 받는 데이터의 종류
|  |  | 3-1-2 | 반입 포트 내부 도어 오픈 | 반출입기 내부동작 | - | 반출입기 | 시료투입 포트 -> 반입타워 도어를 연다
|  |  | 3-1-3 | 시료 바코드 리딩 |  | - | 반출입기 | 시료의 바코드를 리딩한다 | 시료의 바코드를 상위에 보고한다.
|  |  | 3-1-4 | 캡 토크 조절부 이송 |  | - | 반출입기 | 시료를 캡 토크 조절부로 이송
|  |  | 3-1-5 | 캡 토크 조절 완료 |  | 반출입기 | 반출입기 Ctrl. or Dispatcher | 시료의 캡 토크를 조절한다. | 캡의 토크를 상위에 보고한다.
|  |  | 3-1-6 | 시료 보관부 이송 |  | - | 반출입기 | 반입타워에 시료를 보관한다.
|  |  | 3-1-7 | 시료 정보 보고 |  | 반출입기 | 반출입기 Ctrl. or Dispatcher | 보관된 시료에대한 입고 정보를 상위에 보고 | 바코드, 캡토크, 보관위치 | 130. 시료검수 정보 보고 - Token : RSPDATAEQPInOutEQPCheckInputRealBOTData 105. Job 종료 보고 - Token : RSPEQPJobEDFromLIMSExcuteJobCMDFinish | 상위에 보고하는 데이터의 메모리맵
|  |  | 3-1-8 | 시료 정보 저장 |  | 반출입기 Ctrl. | DB Server / Dispatcher | 전달받은 시료의 정보를 DB Server에 전달한다.
3. 시료검수 | Flow Image
4. 시료운송 | 4-1 | 운송 준비(시료배출) | 4-1-1 | 의뢰자의 작업 시작 명령 |  | 의뢰자 | AIMS / LIMS UI | 의뢰자가 분석시작을 선택한다. | 상위시스템인 AIMS에서 지령을 내리거나 분석실 시스템인 LIMS UI단에서 지령을 내린다. |  | 분석시작시 받는 데이터의 종류 / 메모리맵
| 4-2 | 운송 시작(시료배출) | 4-2-1 | 시료 운송 Work 하달 |  | Dispatcher | 반출입기 Ctrl. | 반출입기에 시료 반출을 지령한다.
|  |  | 4-2-2 | Job, SubJob 생성 |  | 반출입기 Ctrl. | 반출입기 | 반출에대한 Job을 생성 및 할당한다. |  | 103. LIMS에서 Job을 수신 - 해당 Job정보는 검수할 Bottle의 정보를 포함한다. - Token : REQLIMSJobEXFromLIMSExcuteJobCMDStart 104. Job 진행여부 응답 - Token : RSPEQPJobRSFromLIMSExcuteJobCMDRecieve | Job하달시 받는 데이터의 종류
|  |  | 4-2-3 | 로봇 반출입기 시료 반출 위치 이동 |  | MOMA Ctrl. | MOMA | 협업로봇을 반출입기 앞으로 이동시킨다. | 협업로봇이 도착하지 않는경우 대기 반출포트로 시료를 보내지 않는다.
| 4-3 | 협업로봇 / 설비 핸드쉐이킹 | 4-3-1 | 설비 앞 도착 |  | MOMA Ctrl. | MOMA | 협업로봇이 도착하면 설비의 상태르 재확인한다.
|  |  | 4-3-2 | PIO 시그널 확인 |  | MOMA | 반출입기 | 협업로봇 / 반출입기간 PIO통신을하여 각자 설비의 상태를 확인한다. | 안전사양으로 실제 시료의 운송이 가능한지 확인하는 작업이다.
|  |  | 4-3-3 | 시료 반출 도어 오픈 |  | - | 반출입기 | 반출입기의 시료 반출 도어를 연다 |  | 140. LIMS에서 시료반출 요청 수신 - Token : REQLIMSInOutEQPRealBOTTranferMOMAReady
|  |  | 4-3-4 | 시료 반출 포트로 이송 |  | - | 반출입기 | 반입타워의 시료를 반출포트로 이송시킨다 |  | 141. 시료 U1포트 도착을 보고 - Token : RSPEQPInOutEQPRealBOTTranferEQPMoveDone | 이송완료후 도착보고
|  |  | 4-3-5 | 로봇 내 보관부로 이송 작업 |  | 반출입기 | MOMA | 반출입기에서 협업로봇으로 시료를 이송시킨다. | 여러 병인경우 4-3-3에서 4-3-5를 반복 협업로봇의 최대 이동 시료수는 12병이다. | 142. LIMS에서 시료 반출 완료 수신 - Token : REQLIMSInOutEQPRealBOTTranferMOMAReceiveDone
|  |  | 4-3-6 | 시료 반출 도어 클로즈 | 반출입기 내부동작 | - | 반출입기 | 시료반출이 완료되면 반출 도어를 닫는다.
|  |  | 4-3-7 | 시료정보 보고 |  | MOMA | MOMA Ctrl. or Dispatcher | 시료 바코드 리딩, 안착 포트 위치를 보고 | 안착작업 완료는 MOMA에서 보고한다
|  |  | 4-3-8 | 시료정보 저장 |  | 반출입기, MOMA, 대상장비 Ctrl. | DB Server / Dispatcher | 전달받은 시료의 정보를 DB Server에 전달하고 의뢰자에게 시료이송작업 완료를 보고한다. | Job의 완료는 대상장비로의 이송이 완료된 후 반출입기, MOMA, 대상장비에서 한번에 보고한다 | 105. Job 종료 보고 - Token : RSPEQPJobEDFromLIMSExcuteJobCMDFinish
4. 시료운송 | Flow Image
5. 공병회수 | 4-1 | 공병회수 시작 | 4-1-1 | 분석 완료건에 대한 의뢰자의 회수 선택 |  | 의뢰자 | Dispatcher | 의뢰자가 작업 완료된 공병의 회수를 선택 | AIMS 또는 LIMS UI를 사용하여 회수를 지령
|  |  | 4-1-2 | 공병 회수 Work 하달 |  | Dispatcher | 반출입기 Ctrl. | 사용자의 공병 회수 Work하달
|  |  | 4-1-3 | Job, SubJob 생성 |  | - | 반출입기 Ctrl. | 공병회수에 대한 Job을 생성 및 할당한다. |  | 103. LIMS에서 Job을 수신 - 해당 Job정보는 검수할 Bottle의 정보를 포함한다. - Token : REQLIMSJobEXFromLIMSExcuteJobCMDStart 104. Job 진행여부 응답 - Token : RSPEQPJobRSFromLIMSExcuteJobCMDRecieve | Job하달시 받는 데이터의 종류
|  |  | 4-1-3 | 로봇 대상 설비 공병 회수 위치 이동 |  | - | - | 폐기 / 협업로봇의 이송은 생략 | 협업로봇이 반드시 폐기설비를 거처야 공병의 회수가가능하다
| 4-2 | 폐기설비 -> 반출입기 | 4-2-1 | 폐기설비 -> 반출입기 |  | - | - | 폐기 / 협업로봇의 이송은 생략 | 협업로봇이 반드시 폐기설비를 거처야 공병의 회수가가능하다
| 4-3 | 협업로봇 / 설비 핸드쉐이킹 | 4-3-1 | 반출입기로 이송 |  | MOMA Ctrl. | MOMA | 협업로봇이 반출입기로 이동한다. | 협업로봇이 도착하지 않는경우 대기 공병 투입의 주체는 협업로봇이다.
|  |  | 4-3-2 | 설비 앞 도착 |  | MOMA Ctrl. | MOMA | 협업로봇이 반출입기로 이동완료
|  |  | 4-3-3 | PIO 시그널 확인 |  | MOMA | 반출입기 | 협업로봇 / 반출입기간 PIO통신을하여 각자 설비의 상태를 확인한다. | 안전사양으로 실제 시료의 운송이 가능한지 확인하는 작업이다.
|  |  | 4-3-4 | 반출입기 공병 반입 도어 오픈 |  | - | 반출입기 | 반출입기의 공병 투입 도어를 연다 |  | 150 공병투입 요청 - Token : REQEQPInOutEQPEmptyBOTTranferEQPReady
|  |  | 4-3-5 | 반출입기 공병 반입 포트로 이송 작업 |  | MOMA | 반출입기 | 협업로봇에서 반출입기로 공병을 이송 |  | 151. LIMS에서 공병 L1포트 도착을 수신 - Token : RSPLIMSInOutEQPEmptyBOTTranferMoveOK
|  |  | 4-3-6 | 반출입기 공병 보관부로 이송 | 반출입기 내부동작 | - | 반출입기 | 투입된 공병을 반출타워로 이송 | 여러 병인경우 5-3-5에서 5-3-6를 반복 협업로봇의 최대 이동 시료수는 12병이다. | 152. 공병 투입 완료 보고 - Token : RSPEQPInOutEQPEmptyBOTTranferEQPReceiveOK | 투입 완료인 경우 4-3-7Step으로 이동
|  |  | 4-3-7 | 반출입기 공병부 도어 클로즈 |  | - | 반출입기 | 반출입기의 공병 투입 도어를 닫는다. |  | 153. 공병 투입 종료 수신 - Token : REQLIMSInOutEQPEmptyBOTTranferEQPEnd -Job의 완료를 수신한다 | 해당 동작은 토큰을 먼저 수신후 동작한다.
|  |  | 4-3-8 | 반출입기 공병 보관 작업 완료 | 반출입기 내부동작 | MOMA Ctrl. | Dispatcher | 공병 보관작업 완료를 상위에 보고 | 협업로봇의 보고이다.
| 4-4 | 공병회수 완료 | 4-4-1 | 공병 회수 Work 완료 |  | 반출입기 Ctrl. | Dispatcher | 공병 보관작업 완료를 상위에 보고 | 반출입기 / 협업로봇 모두가 보고한다. | 105. Job 종료 보고 - Token : RSPEQPJobEDFromLIMSExcuteJobCMDFinish
|  |  | 4-4-2 | 완료 정보 저장 |  | 반출입기 Ctrl. | DB Server / Dispatcher | 완료된 시료의 정보를 DB Server에 전달한다.
|  |  | 4-4-3 | 분석자에게 운송 완료 알림 |  | 반출입기 Ctrl. or Dispatcher | AIMS / 의뢰자 | 분석자에게 공병회수 완료를 보고 |  |  | 작업 완료시 보고하는 데이터의 종류 / 메모리맵
5. 공병회수 | Flow Image
공병 배출 포트
시료 투입 포트
공병 투입 포트
시료 배출 포트
공병
작업지역
유인지역
공병 배출 포트
시료 투입 포트
공병 투입 포트
시료 배출 포트
시료
작업지역
유인지역
공병 배출 포트
시료 투입 포트
공병 투입 포트
시료 배출 포트
시료
작업지역
유인지역
수량 카운트 / 토크 확인
바코드리딩
공병 배출 포트
시료 투입 포트
공병 투입 포트
시료 배출 포트
시료
작업지역
유인지역
공병 배출 포트
시료 투입 포트
공병 투입 포트
시료 배출 포트
공병
작업지역
유인지역
스티커 부착
*****
n개
공병 배출 포트
시료 투입 포트
공병 투입 포트
시료 배출 포트
작업지역
유인지역
LIMS
의뢰 트리거링
공병 배출 포트
시료 투입 포트
공병 투입 포트
시료 배출 포트
작업지역
유인지역
의뢰자의 반출 확인
AIMS
작업지역
유인지역
U_2
L_2
L_1
U_1
의뢰확인
작업지역
유인지역
U_2
L_2
L_1
U_1
공병
*****
n개
공병배출
작업지역
유인지역
U_2
L_2
L_1
U_1
LIMS
완료보고
의뢰접수
작업지역
유인지역
U_2
L_2
L_1
U_1
시료제출
작업지역
유인지역
U_2
L_2
L_1
U_1
시료
*****
n개
시료투입
공병 배출 포트
시료 투입 포트
공병 투입 포트
시료 배출 포트
작업지역
유인지역
의뢰자의 시료제출 선택
공병 배출 포트
시료 투입 포트
공병 투입 포트
시료 배출 포트
작업지역
유인지역
LIMS
시료제출 완료보고
공병 배출 포트
시료 투입 포트
공병 투입 포트
시료 배출 포트
작업지역
유인지역
LIMS
시료검수 JOB 하달
공병 배출 포트
시료 투입 포트
공병 투입 포트
시료 배출 포트
작업지역
유인지역
LIMS
시료검수 완료보고
공병 배출 포트
시료 투입 포트
공병 투입 포트
시료 배출 포트
작업지역
유인지역
LIMS
의뢰 트리거링
공병 배출 포트
시료 투입 포트
공병 투입 포트
시료 배출 포트
작업지역
유인지역
LIMS
공병회수 JOB 하달
공병 배출 포트
시료 투입 포트
공병 투입 포트
시료 배출 포트
작업지역
유인지역
LIMS
공병투입 완료보고
LIMS
시료반출 완료보고
작업지역
유인지역
U_2
L_2
L_1
U_1
LIMS
JOB하달
작업지역
유인지역
U_2
L_2
L_1
U_1
반출입기Ctrl
작업지시
작업지역
유인지역
U_2
L_2
L_1
U_1
LIMS
완료보고
LIMS
AIMS
완료보고
작업지역
유인지역
U_2
L_2
L_1
U_1
시료
*****
n개
시료반출
작업지역
유인지역
U_2
L_2
L_1
U_1
공병
*****
n개
공병투입
*****
n개
*****
n개
*****
n개
작업지역
유인지역
U_2
L_2
L_1
U_1
LIMS
설비상태
DB Server
LIMS
공병정보
작업지역
유인지역
U_2
L_2
L_1
U_1
LIMS
의뢰지시
DB Server
공병 배출 포트
시료 투입 포트
공병 투입 포트
시료 배출 포트
작업지역
유인지역
LIMS
공병배출 완료보고
작업지역
유인지역
U_2
L_2
L_1
U_1
팝업확인
LIMS
공병정보
DB Server
작업지역
유인지역
U_2
L_2
L_1
U_1
LIMS
시료정보보고
LIMS
시료정보
DB Server
AIMS
작업시작 지령
LIMS UI
Dispatcher
Job 생성
LIMS
이송완료보고
LIMS
시료정보
DB Server
작업완료보고
작업지역
유인지역
U_2
L_2
L_1
U_1
LIMS
공병회수 지령
AIMS
작업시작 지령
LIMS UI
LIMS
시료정보
DB Server

## 별첨 1. 반입반출기_DATA
Unit | 트랙번호 | PLC |  |  |  | Unit | 트랙번호 | PLC |  |  |  | Cell Data 정보 |  | TYPE
|  | 메모리타입 | 변경 | 시작주 | 크기 |  |  | 메모리타입 | 변경 | 시작주 | 크기 | 0 | 제품유무 | 0= 없음,1=있음
[12 empty] | 1 | 선입선출 NO.
체결기 |  | ZR | 60100 | 20100 | 100 | 라벨&BCR |  | ZR | 80100 | 40100 | 100 | 2 | 투입시간(일,시) | BCD
반입반출 |  | ZR | 60100 | 20200 | 100 | 반출반입 |  | ZR | 80200 | 40200 | 100 | 3 | 투입시간(분,초) | BCD
[12 empty] | 4 | 취출시간(일,시) | BCD
반입_이송로봇 | 포크#1 | ZR | 61000 | 21000 | 100 | 반출_이송로봇 | 포크#1 | ZR | 81000 | 41000 | 100 | 5 | 취출시간(분,초) | BCD
반입_1타워-1층 | SLOT01 | ZR | 61100 | 21100 | 100 | 반출_1타워-1층 | SLOT01 | ZR | 81100 | 41100 | 100 | 6 | 삭제 | 1= 삭제
| SLOT02 | ZR | 61200 | 21200 | 100 |  | SLOT02 | ZR | 81200 | 41200 | 100 | 7 | 슬롯사용 유/무 | 0= 사용,1=미사용
| SLOT03 | ZR | 61300 | 21300 | 100 |  | SLOT03 | ZR | 81300 | 41300 | 100 | 8 | 투입완료체크 | 0= 미완료,1=완료
| SLOT04 | ZR | 61400 | 21400 | 100 |  | SLOT04 | ZR | 81400 | 41400 | 100 | 9 | 취출완료체크 | 0= 미완료,1=완료
| SLOT05 | ZR | 61500 | 21500 | 100 |  | SLOT05 | ZR | 81500 | 41500 | 100 | 10 | BCR측정확인 | 0= 미완료,1=1차 확인 ,2=2차 확인
| SLOT06 | ZR | 61600 | 21600 | 100 |  | SLOT06 | ZR | 81600 | 41600 | 100 | 11 | 라벨완료 | 0= 미완료,1=완료
| SPARE | ZR | 61700 | 21700 | 100 |  | SPARE | ZR | 81700 | 41700 | 100 | 12 | BCR NG | 0= 정상,1=NG
| SPARE | ZR | 61800 | 21800 | 100 |  | SPARE | ZR | 81800 | 41800 | 100 | 13 | 체결완료 | 0=미완료 ,1=완료
| SPARE | ZR | 61900 | 21900 | 100 |  | SPARE | ZR | 81900 | 41900 | 100 | 14
| SPARE | ZR | 62000 | 22000 | 100 |  | SPARE | ZR | 82000 | 42000 | 100 | 15 | BCR DATA01_[PLC] | ASCII
반입_1타워-2층 | SLOT01 | ZR | 62100 | 22100 | 100 | 반출_1타워-2층 | SLOT01 | ZR | 82100 | 42100 | 100 | 16 | BCR DATA02_[PLC] | ASCII
| SLOT02 | ZR | 62200 | 22200 | 100 |  | SLOT02 | ZR | 82200 | 42200 | 100 | 17 | BCR DATA03_[PLC] | ASCII
| SLOT03 | ZR | 62300 | 22300 | 100 |  | SLOT03 | ZR | 82300 | 42300 | 100 | 18 | BCR DATA04_[PLC] | ASCII
| SLOT04 | ZR | 62400 | 22400 | 100 |  | SLOT04 | ZR | 82400 | 42400 | 100 | 19 | BCR DATA05_[PLC] | ASCII
| SLOT05 | ZR | 62500 | 22500 | 100 |  | SLOT05 | ZR | 82500 | 42500 | 100 | 20 | BCR DATA06_[PLC] | ASCII
| SLOT06 | ZR | 62600 | 22600 | 100 |  | SLOT06 | ZR | 82600 | 42600 | 100 | 21 | BCR DATA07_[PLC] | ASCII
| SPARE | ZR | 62700 | 22700 | 100 |  | SPARE | ZR | 82700 | 42700 | 100 | 22 | BCR DATA08_[PLC] | ASCII
| SPARE | ZR | 62800 | 22800 | 100 |  | SPARE | ZR | 82800 | 42800 | 100 | 23 | BCR DATA09_[PLC] | ASCII
| SPARE | ZR | 62900 | 22900 | 100 |  | SPARE | ZR | 82900 | 42900 | 100 | 24 | BCR DATA10_[PLC] | ASCII
| SPARE | ZR | 63000 | 23000 | 100 |  | SPARE | ZR | 83000 | 43000 | 100 | 25
반입_1타워-3층 | SLOT01 | ZR | 63100 | 23100 | 100 | 반출_1타워-3층 | SLOT01 | ZR | 83100 | 43100 | 100 | 26
| SLOT02 | ZR | 63200 | 23200 | 100 |  | SLOT02 | ZR | 83200 | 43200 | 100 | 27
| SLOT03 | ZR | 63300 | 23300 | 100 |  | SLOT03 | ZR | 83300 | 43300 | 100 | 28
| SLOT04 | ZR | 63400 | 23400 | 100 |  | SLOT04 | ZR | 83400 | 43400 | 100 | 29
| SLOT05 | ZR | 63500 | 23500 | 100 |  | SLOT05 | ZR | 83500 | 43500 | 100 | 30
| SLOT06 | ZR | 63600 | 23600 | 100 |  | SLOT06 | ZR | 83600 | 43600 | 100 | 31
| SPARE | ZR | 63700 | 23700 | 100 |  | SPARE | ZR | 83700 | 43700 | 100 | 32
| SPARE | ZR | 63800 | 23800 | 100 |  | SPARE | ZR | 83800 | 43800 | 100 | 33
| SPARE | ZR | 63900 | 23900 | 100 |  | SPARE | ZR | 83900 | 43900 | 100 | 34
| SPARE | ZR | 64000 | 24000 | 100 |  | SPARE | ZR | 84000 | 44000 | 100 | 35
반입_1타워-4층 | SLOT01 | ZR | 64100 | 24100 | 100 | 반출_1타워-4층 | SLOT01 | ZR | 84100 | 44100 | 100 | 36
| SLOT02 | ZR | 64200 | 24200 | 100 |  | SLOT02 | ZR | 84200 | 44200 | 100 | 37
| SLOT03 | ZR | 64300 | 24300 | 100 |  | SLOT03 | ZR | 84300 | 44300 | 100 | 38
| SLOT04 | ZR | 64400 | 24400 | 100 |  | SLOT04 | ZR | 84400 | 44400 | 100 | 39
| SLOT05 | ZR | 64500 | 24500 | 100 |  | SLOT05 | ZR | 84500 | 44500 | 100 | 40
| SLOT06 | ZR | 64600 | 24600 | 100 |  | SLOT06 | ZR | 84600 | 44600 | 100 | 41
| SPARE | ZR | 64700 | 24700 | 100 |  | SPARE | ZR | 84700 | 44700 | 100 | 42
| SPARE | ZR | 64800 | 24800 | 100 |  | SPARE | ZR | 84800 | 44800 | 100 | 43
| SPARE | ZR | 64900 | 24900 | 100 |  | SPARE | ZR | 84900 | 44900 | 100 | 44
| SPARE | ZR | 65000 | 25000 | 100 |  | SPARE | ZR | 85000 | 45000 | 100 | 45
반입_1타워-5층 | SLOT01 | ZR | 65100 | 25100 | 100 | 반출_1타워-5층 | SLOT01 | ZR | 85100 | 45100 | 100 | 46
| SLOT02 | ZR | 65200 | 25200 | 100 |  | SLOT02 | ZR | 85200 | 45200 | 100 | 47
| SLOT03 | ZR | 65300 | 25300 | 100 |  | SLOT03 | ZR | 85300 | 45300 | 100 | 48
| SLOT04 | ZR | 65400 | 25400 | 100 |  | SLOT04 | ZR | 85400 | 45400 | 100 | 49
| SLOT05 | ZR | 65500 | 25500 | 100 |  | SLOT05 | ZR | 85500 | 45500 | 100 | 50
| SLOT06 | ZR | 65600 | 25600 | 100 |  | SLOT06 | ZR | 85600 | 45600 | 100 | 51
| SPARE | ZR | 65700 | 25700 | 100 |  | SPARE | ZR | 85700 | 45700 | 100 | 52
| SPARE | ZR | 65800 | 25800 | 100 |  | SPARE | ZR | 85800 | 45800 | 100 | 53
| SPARE | ZR | 65900 | 25900 | 100 |  | SPARE | ZR | 85900 | 45900 | 100 | 54
| SPARE | ZR | 66000 | 26000 | 100 |  | SPARE | ZR | 86000 | 46000 | 100 | 55
반입_2타워-1층 | SLOT01 | ZR | 66100 | 26100 | 100 | 반출_2타워-1층 | SLOT01 | ZR | 86100 | 46100 | 100 | 56
| SLOT02 | ZR | 66200 | 26200 | 100 |  | SLOT02 | ZR | 86200 | 46200 | 100 | 57
| SLOT03 | ZR | 66300 | 26300 | 100 |  | SLOT03 | ZR | 86300 | 46300 | 100 | 58
| SLOT04 | ZR | 66400 | 26400 | 100 |  | SLOT04 | ZR | 86400 | 46400 | 100 | 59
| SLOT05 | ZR | 66500 | 26500 | 100 |  | SLOT05 | ZR | 86500 | 46500 | 100 | 60
| SLOT06 | ZR | 66600 | 26600 | 100 |  | SLOT06 | ZR | 86600 | 46600 | 100 | 61
| SPARE | ZR | 66700 | 26700 | 100 |  | SPARE | ZR | 86700 | 46700 | 100 | 62
| SPARE | ZR | 66800 | 26800 | 100 |  | SPARE | ZR | 86800 | 46800 | 100 | 63
| SPARE | ZR | 66900 | 26900 | 100 |  | SPARE | ZR | 86900 | 46900 | 100 | 64
| SPARE | ZR | 67000 | 27000 | 100 |  | SPARE | ZR | 87000 | 47000 | 100 | 65
반입_2타워-2층 | SLOT01 | ZR | 67100 | 27100 | 100 | 반출_2타워-2층 | SLOT01 | ZR | 87100 | 47100 | 100 | 66
| SLOT02 | ZR | 67200 | 27200 | 100 |  | SLOT02 | ZR | 87200 | 47200 | 100 | 67
| SLOT03 | ZR | 67300 | 27300 | 100 |  | SLOT03 | ZR | 87300 | 47300 | 100 | 68
| SLOT04 | ZR | 67400 | 27400 | 100 |  | SLOT04 | ZR | 87400 | 47400 | 100 | 69
| SLOT05 | ZR | 67500 | 27500 | 100 |  | SLOT05 | ZR | 87500 | 47500 | 100 | 70 | 체결토크
| SLOT06 | ZR | 67600 | 27600 | 100 |  | SLOT06 | ZR | 87600 | 47600 | 100 | 71
| SPARE | ZR | 67700 | 27700 | 100 |  | SPARE | ZR | 87700 | 47700 | 100 | 72
| SPARE | ZR | 67800 | 27800 | 100 |  | SPARE | ZR | 87800 | 47800 | 100 | 73
| SPARE | ZR | 67900 | 27900 | 100 |  | SPARE | ZR | 87900 | 47900 | 100 | 74
| SPARE | ZR | 68000 | 28000 | 100 |  | SPARE | ZR | 88000 | 48000 | 100 | 75
반입_2타워-3층 | SLOT01 | ZR | 68100 | 28100 | 100 | 반출_2타워-3층 | SLOT01 | ZR | 88100 | 48100 | 100 | 76
| SLOT02 | ZR | 68200 | 28200 | 100 |  | SLOT02 | ZR | 88200 | 48200 | 100 | 77
| SLOT03 | ZR | 68300 | 28300 | 100 |  | SLOT03 | ZR | 88300 | 48300 | 100 | 78
| SLOT04 | ZR | 68400 | 28400 | 100 |  | SLOT04 | ZR | 88400 | 48400 | 100 | 79
| SLOT05 | ZR | 68500 | 28500 | 100 |  | SLOT05 | ZR | 88500 | 48500 | 100 | 80
| SLOT06 | ZR | 68600 | 28600 | 100 |  | SLOT06 | ZR | 88600 | 48600 | 100 | 81
| SPARE | ZR | 68700 | 28700 | 100 |  | SPARE | ZR | 88700 | 48700 | 100 | 82
| SPARE | ZR | 68800 | 28800 | 100 |  | SPARE | ZR | 88800 | 48800 | 100 | 83
| SPARE | ZR | 68900 | 28900 | 100 |  | SPARE | ZR | 88900 | 48900 | 100 | 84
| SPARE | ZR | 69000 | 29000 | 100 |  | SPARE | ZR | 89000 | 49000 | 100 | 85
반입_2타워-4층 | SLOT01 | ZR | 69100 | 29100 | 100 | 반출_2타워-4층 | SLOT01 | ZR | 89100 | 49100 | 100 | 86
| SLOT02 | ZR | 69200 | 29200 | 100 |  | SLOT02 | ZR | 89200 | 49200 | 100 | 87
| SLOT03 | ZR | 69300 | 29300 | 100 |  | SLOT03 | ZR | 89300 | 49300 | 100 | 88
| SLOT04 | ZR | 69400 | 29400 | 100 |  | SLOT04 | ZR | 89400 | 49400 | 100 | 89
| SLOT05 | ZR | 69500 | 29500 | 100 |  | SLOT05 | ZR | 89500 | 49500 | 100 | 90
| SLOT06 | ZR | 69600 | 29600 | 100 |  | SLOT06 | ZR | 89600 | 49600 | 100 | 91
| SPARE | ZR | 69700 | 29700 | 100 |  | SPARE | ZR | 89700 | 49700 | 100 | 92
| SPARE | ZR | 69800 | 29800 | 100 |  | SPARE | ZR | 89800 | 49800 | 100 | 93
| SPARE | ZR | 69900 | 29900 | 100 |  | SPARE | ZR | 89900 | 49900 | 100 | 94
| SPARE | ZR | 70000 | 30000 | 100 |  | SPARE | ZR | 90000 | 50000 | 100 | 95
반입_2타워-5층 | SLOT01 | ZR | 70100 | 30100 | 100 | 반출_2타워-5층 | SLOT01 | ZR | 90100 | 50100 | 100 | 96
| SLOT02 | ZR | 70200 | 30200 | 100 |  | SLOT02 | ZR | 90200 | 50200 | 100 | 97
| SLOT03 | ZR | 70300 | 30300 | 100 |  | SLOT03 | ZR | 90300 | 50300 | 100 | 98
| SLOT04 | ZR | 70400 | 30400 | 100 |  | SLOT04 | ZR | 90400 | 50400 | 100 | 99
| SLOT05 | ZR | 70500 | 30500 | 100 |  | SLOT05 | ZR | 90500 | 50500 | 100
| SLOT06 | ZR | 70600 | 30600 | 100 |  | SLOT06 | ZR | 90600 | 50600 | 100
| SPARE | ZR | 70700 | 30700 | 100 |  | SPARE | ZR | 90700 | 50700 | 100
| SPARE | ZR | 70800 | 30800 | 100 |  | SPARE | ZR | 90800 | 50800 | 100
| SPARE | ZR | 70900 | 30900 | 100 |  | SPARE | ZR | 90900 | 50900 | 100
| SPARE | ZR | 71000 | 31000 | 100 |  | SPARE | ZR | 91000 | 51000 | 100
반입_3타워-1층 | SLOT01 | ZR | 71100 | 31100 | 100 | 반출_3타워-1층 | SLOT01 | ZR | 91100 | 51100 | 100
| SLOT02 | ZR | 71200 | 31200 | 100 |  | SLOT02 | ZR | 91200 | 51200 | 100
| SLOT03 | ZR | 71300 | 31300 | 100 |  | SLOT03 | ZR | 91300 | 51300 | 100
| SLOT04 | ZR | 71400 | 31400 | 100 |  | SLOT04 | ZR | 91400 | 51400 | 100
| SLOT05 | ZR | 71500 | 31500 | 100 |  | SLOT05 | ZR | 91500 | 51500 | 100
| SLOT06 | ZR | 71600 | 31600 | 100 |  | SLOT06 | ZR | 91600 | 51600 | 100
| SPARE | ZR | 71700 | 31700 | 100 |  | SPARE | ZR | 91700 | 51700 | 100
| SPARE | ZR | 71800 | 31800 | 100 |  | SPARE | ZR | 91800 | 51800 | 100
| SPARE | ZR | 71900 | 31900 | 100 |  | SPARE | ZR | 91900 | 51900 | 100
| SPARE | ZR | 72000 | 32000 | 100 |  | SPARE | ZR | 92000 | 52000 | 100
반입_3타워-2층 | SLOT01 | ZR | 72100 | 32100 | 100 | 반출_3타워-2층 | SLOT01 | ZR | 92100 | 52100 | 100
| SLOT02 | ZR | 72200 | 32200 | 100 |  | SLOT02 | ZR | 92200 | 52200 | 100
| SLOT03 | ZR | 72300 | 32300 | 100 |  | SLOT03 | ZR | 92300 | 52300 | 100
| SLOT04 | ZR | 72400 | 32400 | 100 |  | SLOT04 | ZR | 92400 | 52400 | 100
| SLOT05 | ZR | 72500 | 32500 | 100 |  | SLOT05 | ZR | 92500 | 52500 | 100
| SLOT06 | ZR | 72600 | 32600 | 100 |  | SLOT06 | ZR | 92600 | 52600 | 100
| SPARE | ZR | 72700 | 32700 | 100 |  | SPARE | ZR | 92700 | 52700 | 100
| SPARE | ZR | 72800 | 32800 | 100 |  | SPARE | ZR | 92800 | 52800 | 100
| SPARE | ZR | 72900 | 32900 | 100 |  | SPARE | ZR | 92900 | 52900 | 100
| SPARE | ZR | 73000 | 33000 | 100 |  | SPARE | ZR | 93000 | 53000 | 100
반입_3타워-3층 | SLOT01 | ZR | 73100 | 33100 | 100 | 반출_3타워-3층 | SLOT01 | ZR | 93100 | 53100 | 100
| SLOT02 | ZR | 73200 | 33200 | 100 |  | SLOT02 | ZR | 93200 | 53200 | 100
| SLOT03 | ZR | 73300 | 33300 | 100 |  | SLOT03 | ZR | 93300 | 53300 | 100
| SLOT04 | ZR | 73400 | 33400 | 100 |  | SLOT04 | ZR | 93400 | 53400 | 100
| SLOT05 | ZR | 73500 | 33500 | 100 |  | SLOT05 | ZR | 93500 | 53500 | 100
| SLOT06 | ZR | 73600 | 33600 | 100 |  | SLOT06 | ZR | 93600 | 53600 | 100
| SPARE | ZR | 73700 | 33700 | 100 |  | SPARE | ZR | 93700 | 53700 | 100
| SPARE | ZR | 73800 | 33800 | 100 |  | SPARE | ZR | 93800 | 53800 | 100
| SPARE | ZR | 73900 | 33900 | 100 |  | SPARE | ZR | 93900 | 53900 | 100
| SPARE | ZR | 74000 | 34000 | 100 |  | SPARE | ZR | 94000 | 54000 | 100
반입_3타워-4층 (BCR NG 보관) | SLOT01 | ZR | 74100 | 34100 | 100 | 반출_3타워-4층 (BCR NG 보관)) | SLOT01 | ZR | 94100 | 54100 | 100
| SLOT02 | ZR | 74200 | 34200 | 100 |  | SLOT02 | ZR | 94200 | 54200 | 100
| SLOT03 | ZR | 74300 | 34300 | 100 |  | SLOT03 | ZR | 94300 | 54300 | 100
| SLOT04 | ZR | 74400 | 34400 | 100 |  | SLOT04 | ZR | 94400 | 54400 | 100
| SLOT05 | ZR | 74500 | 34500 | 100 |  | SLOT05 | ZR | 94500 | 54500 | 100
| SLOT06 | ZR | 74600 | 34600 | 100 |  | SLOT06 | ZR | 94600 | 54600 | 100
| SPARE | ZR | 74700 | 34700 | 100 |  | SPARE | ZR | 94700 | 54700 | 100
| SPARE | ZR | 74800 | 34800 | 100 |  | SPARE | ZR | 94800 | 54800 | 100
| SPARE | ZR | 74900 | 34900 | 100 |  | SPARE | ZR | 94900 | 54900 | 100
| SPARE | ZR | 75000 | 35000 | 100 |  | SPARE | ZR | 95000 | 55000 | 100
반입_3타워-5층 (BCR NG 보관) | SLOT01 | ZR | 75100 | 35100 | 100 | 반출_3타워-5층 (BCR NG 보관) | SLOT01 | ZR | 95100 | 55100 | 100
| SLOT02 | ZR | 75200 | 35200 | 100 |  | SLOT02 | ZR | 95200 | 55200 | 100
| SLOT03 | ZR | 75300 | 35300 | 100 |  | SLOT03 | ZR | 95300 | 55300 | 100
| SLOT04 | ZR | 75400 | 35400 | 100 |  | SLOT04 | ZR | 95400 | 55400 | 100
| SLOT05 | ZR | 75500 | 35500 | 100 |  | SLOT05 | ZR | 95500 | 55500 | 100
| SLOT06 | ZR | 75600 | 35600 | 100 |  | SLOT06 | ZR | 95600 | 55600 | 100
| SPARE | ZR | 75700 | 35700 | 100 |  | SPARE | ZR | 95700 | 55700 | 100
| SPARE | ZR | 75800 | 35800 | 100 |  | SPARE | ZR | 95800 | 55800 | 100
| SPARE | ZR | 75900 | 35900 | 100 |  | SPARE | ZR | 95900 | 55900 | 100
| SPARE | ZR | 76000 | 36000 | 100 |  | SPARE | ZR | 96000 | 56000 | 100
15100

## 별첨 2. 반출입기_MCS<->PLC
# 설비 상태
반/출입기 | Communication Check | MCS->PLC | Trigger | Host Comm Check | 0 | 10초 주기로 On, 설비의 ‘MCS Comm Check Confirm’ On 시 Off 설비의 ‘MCS Comm Check Confirm’이 Off 된 상태에서 On 가능, ‘MCS Comm Check Confirm’ On 상태에서 Event 발생 시 Off 시점까지 대기 후 On | Bit | 1Bit | B1000
| Host Communication Check | PLC->MCS | Trigger | Host Comm Check Confirm | 0 | MCS의 ‘MCS Comm Check’ On 시 On하며 Off 시 Off MCS의 ‘MCS Comm Check’가 60초 이내에 On 또는 Off 되지 않을 경우 Event ‘MCS Comm Check Error’을 발생시킴 | Bit | 1Bit | B0
반출기 | Equipment Info | PLC->MCS | Data | Equipment State | 0 | 설비의 현재 상태 값을 실시간으로 Update - 0 : Power Off - 1 : Run - 2 : Wait - 4 : Trouble | I2 | 1Word
|  |  |  | 무인 로봇 공병 PIO 가능 | 0 | 설비의 현재 상태 값을 실시간으로 Update - 0 : 무인 로봇 공병 PIO 불가 - 1 : 무인 로봇 공병 PIO 가능 * 현재 상태를 확인 후 무인 로봇 CALL | I2 | 1Word
|  |  |  | 현재 진행 중 의뢰 번호 | 0 | 현재 진행 중 의뢰 번호 | ASCII | 10Word
|  |  |  | 타워 보관 공병 수량 | 0 | 현재 상태 값을 실시간으로 Update 타워 보관 중인 공병 수량 (라벨 미부착 ) | I4 | 1Word
|  |  |  | 타워 보관 공병 투입 가능수량 | 0 | 현재 상태 값을 실시간으로 Update 타워 빈 수량 ( 공병 보관 가능 수량) | I4 | 1Word
|  |  |  | 타워 보관 외 공병 수량 | 0 | 현재 상태 값을 실시간으로 Update 타워 외 공병 수량 ( 라벨부, 로봇, 무인로봇 투입부 포함 ) | I4 | 1Word
반입기 | Equipment Info |  | Data | Equipment State | 0 | 설비의 현재 상태 값을 실시간으로 Update - 0 : Power Off - 1 : Run - 2 : Wait - 4 : Trouble | I2 | 1Word
|  |  |  | 무인 로봇 실병 PIO 가능 | 0 | 설비의 현재 상태 값을 실시간으로 Update - 0 : 무인 로봇 실병 PIO 불가 - 1 : 무인 로봇 실병 PIO 가능 * 현재 상태를 확인 후 무인 로봇 CALL | I2 | 1Word
|  |  |  | 현재 진행 중 의뢰 번호 | 0 | 현재 진행 중 의뢰 번호 | ASCII | 10Word
|  |  |  | 타워 보관 실병 수량 | 0 | 현재 상태 값을 실시간으로 Update 타워 보관 중인 실병 수량 | I4 | 1Word
|  |  |  | 타워 보관 실병 투입 가능수량 | 0 | 현재 상태 값을 실시간으로 Update 타워 빈 수량 ( 실병 보관 가능 수량) | I4 | 1Word
|  |  |  | 타워 보관 외 공병 수량 | 0 | 현재 상태 값을 실시간으로 Update 타워 외 공병 수량 ( 체결부, 로봇, 무인로봇 배출부 포함 ) | I4 | 1Word
# 반출기 공병 준비
반출기 | 공병 준비 | MCS->PLC | Data | 의뢰 건 공병 준비 수량 | 1 | 의뢰건 공병 준비 수량 | I4 | 1Word
|  |  |  | 의뢰 건 의뢰번호 | 1 | 의뢰건 의뢰번호 | ASCII | 10Word
|  |  | Trigger | 의뢰 준비 Report | 2 | 의뢰건 공병 준비 , 의뢰건 의뢰번호 입력 완료 후 On ,의뢰 준비 Confirm On 시 Off * 의뢰 준비 Report On 되면 1분 이상 의뢰 준비 Confirm On이 안될 경우 Event 처리 필요. | Bit | 1Bit
|  |  | Trigger | 의뢰 준비 완료 Confirm | 5 | 의뢰 준비 완료 Report On 되면 On * On 500ms 유지 후 Off | Bit | 1Bit
|  | PLC->MCS | Data | 의뢰건 공병 준비 완료 수량 | 0 | 현재 상태 값을 실시간으로 Update 의뢰건 공병 준비 완료 수량 (라벨 부착 후 타워 보관 공병 수량 , 모니터링용 차후 PLC 또는 PC 전원 OFF 시 현재 수량 확인용 ) | I4 | 1Word
|  |  | Trigger | 의뢰 준비 Confirm | 3 | 의뢰 준비 Report On 되면 의뢰건 공병 준비 , 의뢰건 의뢰번호 수집 후 On * On 500ms 유지 후 Off | Bit | 1Bit
|  |  | Trigger | 의뢰 준비 완료 Report | 4 | 의뢰 준비 공병 한 개가 타워에 안착 완료 시점에 의뢰 준비 완료 Report On 의뢰 준비 완료 Confirm On 시 Off * 의뢰 준비 완료 Report On 되면 1분 이상 의뢰 준비 완료 Confirm On이 안될 경우 Event 처리 | Bit | 1Bit
# 반출기 공병 준비 라벨 부착 | [5 empty] | # 반출기 공병 라벨 프린트 인쇄 준비 요청
반출기 | 공병 준비 라벨 부착 | MCS->PLC | Trigger | 라벨 프린트 인쇄 정보 준비 Confirm | 2 | 라벨 프린트 인쇄 정보 준비 Report On 되면 프린트 라벨 정보 전달 완료 후 On * 라벨 프린트 인쇄 정보 준비 Report 재요청이 들어올수 있음 , 공병에 라벨이 부착이 안될 경우 재 요청. * 라벨 프린트 부착 완료 Report On 될때 까지는 인쇄 정보는 변경이 되지 말아야 한다 * On 500ms 유지 후 Off | Bit | 1Bit |  | 의뢰 준비 수량 만큼 반복 작업
|  |  | Trigger | 라벨 프린트 부착 완료 Confirm | 4 | 라벨 프린트 부착 완료 Report On 되면 Barcode 정보 수집 후 On * On 500ms 유지 후 Off | Bit | 1Bit
|  | PLC->MCS | Trigger | 라벨 프린트 인쇄 정보 준비 Report | 1 | 의뢰 준비 공병 라벨부 안착 후 인쇄 정보 준비On,라벨 프린트 인쇄 정보 준비 Confirm On 시 Off * 라벨 프린트 인쇄 정보 준비 Report On 되면 1분 이상 라벨 프린트 인쇄 정보 준비 On이 안될 경우 Event 처리 | Bit | 1Bit
|  |  | Data | 라벨 공병 Barcode | 3 | 의뢰 준비 공병 라벨 부착이 완료 시점에 Barcode 정보 Update | ASCII | 10Word
|  |  | Trigger | 라벨 프린트 부착 완료 Report | 3 | 의뢰 준비 공병 라벨 부착이 완료 시점에 Barcode 정보 Update 후 On * 라벨 프린트 부착 완료 Report On 되면 1분 이상 라벨 프린트 부착 완료 Confirm On이 안될 경우 Event 처리 | Bit | 1Bit
# 반출기 공병 반출 | [5 empty] | # 반출기 공병 라벨 프린트 인쇄 준비 요청
반출기 | 공병 반출 | MCS->PLC | Data | 의뢰자 비밀번호 | 2 | 비밀번호 OK Confirm On 전에 정보 갱신 * 의뢰자 비밀번호 Ok Confirm On 시 PLC 정보 수집 (모니터링용) | ASCII | 1Word
|  |  | Trigger | 의뢰자 비밀번호 Ok Confirm | 2 | 의뢰자 비밀번호 확인 Report On 되면 의뢰 비밀번호 Ok일 경우 의뢰자 비밀번호 정보 갱신 On * On 500ms 유지 후 Off | Bit | 1Bit
|  |  | Trigger | 의뢰자 비밀번호 Ng Confirm | 2 | 의뢰자 비밀번호 확인 Report On 되면 의뢰 비밀번호 Ng일 경우 On * On 500ms 유지 후 Off | Bit | 1Bit
|  |  | Trigger | 공병 반출 Confirm | 4 | 공병 반출 Report On 되면 Barcode 정보 수집 후 On * On 500ms 유지 후 Off | Bit | 1Bit |  | 의뢰 반출 수량 만큼 반복 작업
|  | PLC->MCS | Data | 의뢰자 비밀번호 | 1 | 의뢰자 비밀번호 입력 * 의뢰자 비밀번호 Ok,Ng Confirm On ,Event 처리 시 초기화 | ASCII | 1Word
|  |  | Trigger | 의뢰자 비밀번호 확인 Report | 1 | 의뢰자 비밀번호 정보 입력 후 On,라의뢰자 비밀번호 Ok,Ng Confirm On 시 Off * 의뢰자 비밀번호 확인 Report On 되면 1분 이상 의뢰자 비밀번호 Ok,Ng Confirm On이 안될 경우 Event 처리 | Bit | 1Bit
|  |  | Data | 의뢰 공병 반출 Barcode | 3 | 의뢰 공병 반출 완료 시점에 Barcode 정보 Update | ASCII | 10Word |  | 의뢰 반출 수량 만큼 반복 작업
|  |  | Trigger | 공병 반출 Report | 3 | 의뢰 공병 반출 완료 시점에 Barcode 정보 Update 후 On * 공병 반출 Report On 되면 1분 이상 의뢰 공병 반출 Confirm On이 안될 경우 Event 처리 | Bit | 1Bit
# 반입기 시료 반입 | [5 empty] | # 반출기 공병 라벨 프린트 인쇄 준비 요청
반입기 | 시료 반입 | MCS->PLC | Data | 의뢰자 비밀번호 | 2 | 비밀번호 OK Confirm On 전에 정보 갱신 * 의뢰자 비밀번호 Ok Confirm On 시 PLC 정보 수집 (모니터링용) | ASCII | 1Word
|  |  | Data | 의뢰 실병 투입 수량 | 2 | 비밀번호 OK Confirm On 전에 정보 갱신 * 의뢰자 비밀번호 Ok Confirm On 시 PLC 실병 반입 수량 Check 용 | I4 | 1Word
|  |  | Trigger | 의뢰자 비밀번호 Ok Confirm | 2 | 의뢰자 비밀번호 확인 Report On 되면 의뢰 비밀번호 Ok일 경우 의뢰자 비밀번호 정보 갱신 On * On 500ms 유지 후 Off | Bit | 1Bit
|  |  | Trigger | 의뢰자 비밀번호 Ng Confirm | 2 | 의뢰자 비밀번호 확인 Report On 되면 의뢰 비밀번호 Ng일 경우 On * On 500ms 유지 후 Off | Bit | 1Bit
|  |  | Trigger | 실병 반입 Confirm | 4 | 라벨 프린트 부착 완료 Report On 되면 Barcode 정보 수집 후 On * On 500ms 유지 후 Off | Bit | 1Bit |  | 의뢰 반입 수량 만큼 반복 작업
|  | PLC->MCS | Data | 의뢰자 비밀번호 | 1 | 의뢰자 비밀번호 입력 * 의뢰자 비밀번호 Ok,Ng Confirm On ,Event 처리 시 초기화 | ASCII | 1Word
|  |  | Trigger | 의뢰자 비밀번호 확인 Report | 1 | 의뢰자 비밀번호 정보 입력 후 On,라의뢰자 비밀번호 Ok,Ng Confirm On 시 Off * 의뢰자 비밀번호 확인 Report On 되면 1분 이상 의뢰자 비밀번호 Ok,Ng Confirm On이 안될 경우 Event 처리 | Bit | 1Bit
|  |  | Data | 의뢰 실병 반출 Barcode | 3 | 의뢰 실병 한 개가 타워에 안착 완료 시점에 Barcode 정보 Update | ASCII | 10Word
|  |  | Trigger | 실병 반입 Report | 3 | 의뢰 실병 한 개가 타워에 안착 완료 시점에 의뢰 반입 완료 Report On Barcode 정보 Update 후 On * 공병 반출 Report On 되면 1분 이상 의뢰 공병 반출 Confirm On이 안될 경우 Event 처리 | Bit | 1Bit |  | 의뢰 반입 수량 만큼 반복 작업
# 반입기 시료 반입 Cap torque Check | [5 empty] | # 반출기 공병 라벨 프린트 인쇄 준비 요청
반입기 | 시료 반입 Cap torque | MCS->PLC | Trigger | Cap torque 완료 Confirm | 2 | Cap torque 완료 Report 되면 Cap torque 정보 수집 후 On * On 500ms 유지 후 Off | Bit | 1Bit
|  | PLC->MCS | Data | Cap torque 정보 | 1 | Cap torque 완료 시점에 Cap torque 정보 Update | I4 | 1Word |  | 수집 정보 단위 999.9 [N/m]
|  |  | Data | Cap torque Barcode 정보 | 1 | Cap torque 완료 시점에 Barcode 정보 Update | ASCII | 10Word
|  |  | Trigger | Cap torque 완료 Report | 1 | Cap torque 완료 시점에 Cap torque, Barcode 정보 Update 후 On * Cap torque 완료 Report 되면 1분 이상 Cap torque 완료 Confirm On이 안될 경우 Event 처리 | Bit | 1Bit
# 반입기 시료 반출 (무인 로봇 PIO) | [5 empty] | # 반출기 공병 라벨 프린트 인쇄 준비 요청
반입기 | 시료 반출 | MCS->PLC | Data | 실병 반출 Barcode 정보 | 1 | 무인로봇 PIO 시점에 Cap torque 정보 Update | ASCII | 10Word | ZR363100
|  |  | Trigger | 실병 반출 Barcode Report | 1 | 무인로봇 PIO 시점에 Cap torque 정보 Update 정보 Update 후 On * 실병 반출 Barcode ReportOn 되면 1분 이상 실병 반출 Barcode Confirm On이 안될 경우 Event 처리 필요. | Bit | 1Bit | B1023
|  |  | Trigger | 실병 반출 Confirm | 4 | 실병 반입 Report Report On 확인 후 On * On 500ms 유지 후 Off | Bit | 1Bit | B1024 | 의뢰 반출 수량 만큼 반복 작업
|  | PLC->MCS | Trigger | 실병 반출 Barcode Confirm | 2 | 실병 반출 Barcode Report 되면 실병 반출 Barcode 정보 수집 후 On * On 500ms 유지 후 Off | Bit | 1Bit | B23
|  |  | Trigger | 실병 반입 Report | 3 | 무인로봇 PIO 중 반출 완료 시점 실병 반입 Report On *실병 반입 Report 되면 1분 이상 실병 반출 Confirm On이 안될 경우 Event 처리 | Bit | 1Bit | B24 | 의뢰 반출 수량 만큼 반복 작업

## OLD_반출입기 시나리오 (hidden)
삼익 THK / 반출입기 시나리오
작업구분 | Work No. | 작업명 | Des-No. | Description | From | To | Result Description | 비고 | 질문사항 | 도식화 이미지
[8 empty] | 공통 질문사항 | 1. 메모리맵에 주소가 명시되어있지 않음 -> 240605전달받은 Memory_Map__240419_R3 문서의 MCS <-> 반출입기 2. 필요한경우 장비의 시퀀스 / 데이터 변경이 가능한지 3. 장비사양서의 상세 시나리오 반출이 가능한지 / 필요한경우 메모리맵의 변경이 가능한지
1. 공병반출 | 1-1 | 의뢰접수 | 1-1-1 | 의뢰 접수 | AIMS / 의뢰자 | 반출입기 Ctrl. or Dispatcher | 프로젝트No, 의뢰자, 시료수량등의 정보를 전달하고 반출입기에 공병반출 지시 |  | 상위에서 반출입기로 데이터를 전송할 메모리맵
| 1-2 | 공병반출 | 1-2-1 | 의뢰 비밀번호 입력 | 의뢰자 | 반출입기 | 반줄입기에 의뢰 비밀번호를 입력하고 공병반출을 진행할 것인지를 선택한다.
|  |  | 1-2-2 | 공병 바코드부 이송 | - | 반출입기 | 공병을 바코드부로 이송시킨다 | 공병이 부족한경우 대기한다.
|  |  | 1-2-3 | 공병 바코드 리딩 | 반출입기 | 반출입기 Ctrl. or Dispatcher | 공병의 바코드를 리딩한다 | 리딩한 바코드 정보를 상위에 보고 | 리딩 신호완료와 읽은 바코드의 정보를가진 메모리맵
|  |  | 1-2-4 | 스티커 부착 | - | 반출입기 | 공병에 스티커를 부착한다.
|  |  | 1-2-5 | 공병배출 / 반복 | - | 반출입기 | 의뢰받은 수량만큼 반복한다. | 1-2-2에서 1-2-5를 반복한다.
|  |  | 1-2-6 | 공병배출 완료 | 반출입기 | 반출입기 Ctrl. or Dispatcher | 공병반출 Work의 완료를 보고한다. |  | 공병 반출 완료 신호에 대한 메모리맵
2. 시료입고 | 2-1 | 시료제출 | 2-1-1 | 시료 제출 클릭 | 의뢰자 | 반출입기 | 의뢰자가 반출입기에 시료제출 버튼을 클릭
|  |  | 2-1-2 | 시료제출부 외부 도어 오픈 | - | 반출입기 | 반출입기 시료투입부의 도어를 연다
|  |  | 2-1-3 | 반입 포트에 시료 삽입 | 의뢰자 | 반출입기 | 반출입기의 시료투입 포트에 시료를 투입한다.
|  |  | 2-1-4 | 의뢰자의 시료투입 완료 | 의뢰자 | 반출입기 | 모든시료를 투입하고 완료 버튼을 클릭
|  |  | 2-1-5 | 시료제출부 외부 도어 클로즈 | - | 반출입기 | 반출입기 시료투입부의 도어를 닫는다.
| 2-2 | 시료수령 / 에어링 | 2-2-1 | 제출된 바틀 개수 확인 | - | 반출입기 | 시료투입 포트를 회전하여 투입된 시료의 수를 확인
|  |  | 2-2-2 | Air Blowing 작동 | - | 반출입기 | 시료의 외부를 Air Blowing한다.
| 2-3 | 시료입고 완료 | 2-3-1 | 시료 입고 완료 팝업 확인 | - | 반출입기 | 시료 입고 완료 팝업을 발생하고 상위에 보고한다. |  | 상위에 보고하는 데이터의 종류 / 메모리맵
3. 시료검수 | 3-1 | 시료 검수 | 3-1-1 | 시료 검수 Job 하달 | 반출입기 Ctrl. | 반출입기 | 입고된 시료의 검수 지령을 받는다. |  | Job하달시 받는 정보의 종류
|  |  | 3-1-2 | 반입 포트 내부 도어 오픈 | - | 반출입기 | 시료투입 포트 -> 반입타워 도어를 연다
|  |  | 3-1-3 | 시료 바코드 리딩 | - | 반출입기 | 시료의 바코드를 리딩한다 | 시료의 바코드를 상위에 보고한다.
|  |  | 3-1-4 | 캡 토크 조절부 이송 | - | 반출입기 | 시료를 캡 토크 조절부로 이송
|  |  | 3-1-5 | 캡 토크 조절 완료 | 반출입기 | 반출입기 Ctrl. or Dispatcher | 시료의 캡 토크를 조절한다. | 캡의 토크를 상위에 보고한다.
|  |  | 3-1-6 | 시료 보관부 이송 | - | 반출입기 | 반입타워에 시료를 보관한다.
|  |  | 3-1-7 | 시료 보관 위치 저장 | 반출입기 | 반출입기 Ctrl. or Dispatcher | 보관된 시료에대한 입고 정보를 상위에 보고 | 바코드, 캡토크, 보관위치 | 상위에 보고하는 데이터의 메모리맵
4. 시료운송 | 4-1 | 운송 준비(시료배출) | 4-1-1 | 의뢰자의 작업 시작 명령 | 의뢰자 | LIMS | 의뢰자가 분석시작을 선택한다. |  | 분석시작시 받는 데이터의 종류 / 메모리맵
| 4-2 | 운송 시작(시료배출) | 4-2-1 | 시료 운송 Work 하달 | Dispatcher | 반출입기 Ctrl. | 반출입기에 시료 반출을 지령한다.
|  |  | 4-2-2 | Job, SubJob 생성 | 반출입기 Ctrl. | 반출입기 | 반출에대한 Job을 생성 및 할당한다. |  | Job하달시 받는 정보의 종류
|  |  | 4-2-3 | 로봇 반출입기 시료 반출 위치 이동 | MOMA Ctrl. | MOMA | 협업로봇을 반출입기 앞으로 이동시킨다. | 협업로봇이 도착하지 않는경우 대기 반출포트로 시료를 보내지 않는다.
| 4-3 | 협업로봇 / 설비 핸드쉐이킹 | 4-3-1 | 설비 앞 도착 | MOMA Ctrl. | MOMA | 협업로봇이 도착하면 설비의 상태르 재확인한다.
|  |  | 4-3-2 | PIO 시그널 확인 | MOMA | 반출입기 | 협업로봇 / 반출입기간 PIO통신을하여 각자 설비의 상태를 확인한다. | 안전사양으로 실제 시료의 운송이 가능한지 확인하는 작업이다.
|  |  | 4-3-3 | 시료 반출 도어 오픈 | - | 반출입기 | 반출입기의 시료 반출 도어를 연다
|  |  | 4-3-4 | 시료 반출 포트로 이송 | - | 반출입기 | 반입타워의 시료를 반출포트로 이송시킨다
|  |  | 4-3-5 | 로봇 내 보관부로 이송 작업 | 반출입기 | MOMA | 반출입기에서 협업로봇으로 시료를 이송시킨다. | 여러 병인경우 4-3-3에서 4-3-5를 반복 협업로봇의 최대 이동 시료수는 12병이다.
|  |  | 4-3-6 | 시료 반출 도어 클로즈 | - | 반출입기 | 시료반출이 완료되면 반출 도어를 닫는다.
5. 공병회수 | 4-1 | 공병회수 시작 | 4-1-1 | 세정 완료 건 공병 회수 Work 하달 | Dispatcher | 반출입기 Ctrl. | 의뢰자가 작업 완료된 공병의 회수를 선택
|  |  | 4-1-2 | Job, SubJob 생성 | - | 반출입기 Ctrl. | 공병회수에 대한 Job을 생성 및 할당한다. |  | Job하달시 받는 정보의 종류
|  |  | 4-1-3 | 로봇 대상 설비 공병 회수 위치 이동 | - | - | 폐기 / 협업로봇의 이송은 생략 | 협업로봇이 반드시 폐기설비를 거처야 공병의 회수가가능하다
| 4-2 | 폐기설비 -> 반출입기 | 4-2-1 | 폐기설비 -> 반출입기 | - | - | 폐기 / 협업로봇의 이송은 생략 | 협업로봇이 반드시 폐기설비를 거처야 공병의 회수가가능하다
| 4-3 | 협업로봇 / 설비 핸드쉐이킹 | 4-3-1 | 반출입기로 이송 | MOMA Ctrl. | MOMA | 협업로봇이 반출입기로 이동한다. | 협업로봇이 도착하지 않는경우 대기 공병 투입의 주체는 협업로봇이다.
|  |  | 4-3-2 | 설비 앞 도착 | MOMA Ctrl. | MOMA | 협업로봇이 반출입기로 이동완료
|  |  | 4-3-3 | PIO 시그널 확인 | MOMA | 반출입기 | 협업로봇 / 반출입기간 PIO통신을하여 각자 설비의 상태를 확인한다. | 안전사양으로 실제 시료의 운송이 가능한지 확인하는 작업이다.
|  |  | 4-3-4 | 반출입기 공병 반입 도어 오픈 | - | 반출입기 | 반출입기의 공병 투입 도어를 연다
|  |  | 4-3-5 | 반출입기 공병 반입 포트로 이송 작업 | MOMA | 반출입기 | 협업로봇에서 반출입기로 공병을 이송
|  |  | 4-3-6 | 반출입기 공병 보관부로 이송 | - | 반출입기 | 투입된 공병을 반출타워로 이송 | 여러 병인경우 5-3-5에서 5-3-6를 반복 협업로봇의 최대 이동 시료수는 12병이다.
|  |  | 4-3-7 | 반출입기 공병부 도어 클로즈 | - | 반출입기 | 반출입기의 공병 투입 도어를 닫는다.
|  |  | 4-3-8 | 반출입기 공병 보관 작업 완료 | MOMA Ctrl. | Dispatcher | 공병 보관작업 완료를 상위에 보고 | 협업로봇의 보고이다.
| 4-4 | 공병회수 완료 | 4-4-1 | 공병 회수 Work 완료 | 반출입기 Ctrl. | Dispatcher | 공병 보관작업 완료를 상위에 보고 | 반출입기 / 협업로봇 모두가 보고한다.
|  |  | 4-4-2 | 분석자에게 운송 완료 알림 | 반출입기 Ctrl. or Dispatcher | AIMS / 의뢰자 | 분석자에게 공병회수 완료를 보고 |  | 작업 완료시 보고하는 정보의 종류 / 메모리맵
공병 배출 포트
시료 투입 포트
공병 투입 포트
시료 배출 포트
공병
무인지역
유인지역
스티커 부착
공병 배출 포트
시료 투입 포트
공병 투입 포트
시료 배출 포트
시료
무인지역
유인지역
공병 배출 포트
시료 투입 포트
공병 투입 포트
시료 배출 포트
시료
무인지역
유인지역
공병 배출 포트
시료 투입 포트
공병 투입 포트
시료 배출 포트
시료
무인지역
유인지역
수량 카운트 / 토크 확인
바코드리딩
공병 배출 포트
시료 투입 포트
공병 투입 포트
시료 배출 포트
공병
무인지역
유인지역

## 별첨 3. Token List
Token List
==================================================================================================
==================================================================================================
Comment List
240626 -> 해당 토큰 리스트는 필요한 부분의 이름과 리스트만 정의됨 -> 선행작업 이후에 호출 네임을 정할것 박병규
240701 -> 반출입기 Listup
240704 -> MOMA Token Listup 시작
==================================================================================================
목차
1. Token List
- 100. 반출입기
- 500. MOMA
2. Token Detail
- 100. 반출입기
- 500. MOMA
==================================================================================================
==================================================================================================
1. Token List - 정의중, 커맨드를 공통으로 묶는중
==================================================================================================
규칙 - 추가가 필요한 규칙은 마지막번호에 추가할 것. 박병규
1) 작업단위는 Pack으로 정의 -> 불합리하거나 네이밍이 겹치는 경우 재정의 할 것
2) Under-Bar는 사용하지 않는다.
3) 각 문자의 첫글자는 대문자로 표기, 약어는 모두 대문자로 표기
4) 토큰의 마지막에 FmDB, FmEQP로 토큰의 호출위치를 표기할 것
5) 반출입기의 번호는 100번지이며, MOMA는 500번지를 사용 적절히 번호를 띄어서 사용할 것 10단위
6) 모든 표현은 반출입기를 기준으로 설명 예) 수신은 어느곳에서든 반출입기로 전달되는 Token이다.
7) 상위 시스템은 LIMS로 표현, 반출입기는 InOutEQP로 표현, 협동로봇은 MOMA로 표현한다.
8) 네이밍 규칙 선행 구분문자
i) 1순위 커맨드의 구분
- 장비측
요청 -> REQEQP, 응답(보고) -> RSPEQP, 보고 + 데이터 -> RSPDATAEQP, 알람 -> EVENTEQP
- LIMS측
요청 -> REQLIMS, 응답 -> RSPLIMS, 응답 + 데이터 -> RSPDATALIMS
ii) 2순위 job의 하달 - 생략가능
- LIMS측 Job의 하달 -> JobEX
- EQP측 응답 Job의 응답 -> JobRS
- EQP측 보고 Job의 종료 -> JobED
iii) 3순위 EQP구분
- 반출입기 InOutEQP
iv) 4순위 커맨드 이름
v) 5순위 가져온 데이터의 위치 - 생략가능
- DB -> FmDB, EQP -> FmEQP
==================================================================================================
100. 반출입기 Token List
100. LIMS에서 설비상태 요청 - 타설비와 공용으로 사용가능할 것 같다. 매칭이 필요.
- Token : REQLIMSInOutEQPStatus
101. 설비상태 응답 - 타설비와 공용으로 사용가능할 것 같다. 매칭이 필요.
- Token : RSPEQPInOutEQPStatus
102. 설비내 출하가능 공병 현황 보고
- Token :
- 의뢰자가 수동으로 처리하므로 필요 없다.
103. LIMS에서 Job수신 - 타설비와 공용으로 사용가능할 것 같다. 매칭이 필요.
- 해당 Token은 EqpStartSEQ로 Job을 지정한다.
- Token : REQLIMSJobEXFromLIMSExcuteJobCMDStart
104. Job의 진행여부를 응답 - 타설비와 공용으로 사용가능할 것 같다. 매칭이 필요.
- Token : RSPEQPJobRSFromLIMSExcuteJobCMDRecieve
105. Job의 종료 보고 - 타설비와 공용으로 사용가능할 것 같다. 매칭이 필요.
- Token : RSPEQPJobEDFromLIMSExcuteJobCMDFinish
==================================================================================================
100. LIMS에서 설비상태 요청
- Token : REQLIMSInOutEQPStatus
101. 설비상태 응답
- Token : RSPEQPInOutEQPStatus
103. LIMS에서 Job을 수신
- 해당 Token의 EqpStartSEQ는 "110"
- 해당 Job정보는 검수할 Bottle의 정보를 포함한다.
- Token : REQLIMSJobEXFromLIMSExcuteJobCMDStart
104. Job 진행여부 응답
- Token : RSPEQPJobRSFromLIMSExcuteJobCMDRecieve
110. 배출하는 공병의 바코드정보를 보고
- Token : RSPDATAEQPInOutEQPExtractEmptyBOTBarcode
111. 반출된 공병의 레시피정보 요청
- Token : REQEQPInOutEQPExtractEmptyBOTRecipe
112. 반출된 공병의 레시피정보 수신
- Token : RSPDATALIMSInOutEQPExtractEmptyBOTRecipe
113. 반출된 공병의 레시피매칭 완료 보고
- 반출된 공병의 모든 정보를 포함한다.
- Token : RSPDATAEQPInOutEQPExtractEmptyBOTRecipeMatchDone
105. Job 종료 보고
- Token : RSPEQPJobEDFromLIMSExcuteJobCMDFinish
==================================================================================================
120. 입고된 시료의 모든 정보를 보고한다.
- 해당 Token은 의뢰자의 시료입고완료 수동 동작에따라 발생한다.
- Token : RSPDATAEQPInOutEQPReportAllInputRealBOTData
==================================================================================================
100. LIMS에서 설비상태 요청
- Token : REQLIMSInOutEQPStatus
101. 설비상태 응답
- Token : RSPEQPInOutEQPStatus
103. LIMS에서 Job을 수신
- 해당 Token의 EqpStartSEQ는 "130"
- 해당 Job정보는 검수할 Bottle의 정보를 포함한다.
- Token : REQLIMSJobEXFromLIMSExcuteJobCMDStart
104. Job 진행여부 응답
- Token : RSPEQPJobRSFromLIMSExcuteJobCMDRecieve
130. 시료검수 정보 보고
- Token : RSPDATAEQPInOutEQPCheckInputRealBOTData
105. Job 종료 보고
- Token : RSPEQPJobEDFromLIMSExcuteJobCMDFinish
==================================================================================================
100. LIMS에서 설비상태 요청
- Token : REQLIMSInOutEQPStatus
101. 설비상태 응답
- Token : RSPEQPInOutEQPStatus
103. LIMS에서 Job을 수신
- 해당 Token의 EqpStartSEQ는 "140"
- 해당 Job정보는 검수할 Bottle의 정보를 포함한다.
- Token : REQLIMSJobEXFromLIMSExcuteJobCMDStart
104. Job 진행여부 응답
- Token : RSPEQPJobRSFromLIMSExcuteJobCMDRecieve
140. LIMS에서 시료반출 요청 수신 - 타설비와 공용으로 사용가능할 것 같다. 매칭이 필요.
- Token : REQLIMSInOutEQPRealBOTTranferMOMAReady
141. 시료 U1포트 도착을 보고 - 타설비와 공용으로 사용가능할 것 같다. 매칭이 필요.
- Token : RSPEQPInOutEQPRealBOTTranferEQPMoveDone
142. LIMS에서 시료 반출 완료 수신 - 타설비와 공용으로 사용가능할 것 같다. 매칭이 필요.
- Token : REQLIMSInOutEQPRealBOTTranferMOMAReceiveDone
105. Job 종료 보고
- Token : RSPEQPJobEDFromLIMSExcuteJobCMDFinish
==================================================================================================
100. LIMS에서 설비상태 요청
- Token : REQLIMSInOutEQPStatus
101. 설비상태 응답
- Token : RSPEQPInOutEQPStatus
103. LIMS에서 Job을 수신
- 해당 Token의 EqpStartSEQ는 "140"
- 해당 Job정보는 검수할 Bottle의 정보를 포함한다.
- Token : REQLIMSJobEXFromLIMSExcuteJobCMDStart
104. Job 진행여부 응답
- Token : RSPEQPJobRSFromLIMSExcuteJobCMDRecieve
150. 공병투입 요청 - 타설비와 공용으로 사용가능할 것 같다. 매칭이 필요.
- Token : REQEQPInOutEQPEmptyBOTTranferEQPReady
151. LIMS에서 공병 L1포트 도착을 수신 - 타설비와 공용으로 사용가능할 것 같다. 매칭이 필요.
- Token : RSPLIMSInOutEQPEmptyBOTTranferMoveOK
152. 공병 투입 완료 보고 - 타설비와 공용으로 사용가능할 것 같다. 매칭이 필요.
- Token : RSPEQPInOutEQPEmptyBOTTranferEQPReceiveOK
153. 공병 투입 종료 수신 - 타설비와 공용으로 사용가능할 것 같다. 매칭이 필요.
- Token : REQLIMSInOutEQPEmptyBOTTranferEQPEnd
-Job의 완료를 수신한다
105. Job 종료 보고
- Token : RSPEQPJobEDFromLIMSExcuteJobCMDFinish
==================================================================================================
==================================================================================================
500. MOMA Token List
100. LIMS에서 설비상태 요청
- Token : REQLIMSInOutEQPStatus
101. 설비상태 응답
- Token : RSPEQPInOutEQPStatus
500. LIMS에서 Job을 수신
- 해당 Token의 는 EqpStartSEQ는 "500"
- MOMA는 별개의 Job시작을 수신한다.
- 100번 때는 쓰지 않는다. - 필요한 정보가 다른 설비들과 상이할 가능성 있음
- Token : REQLIMSJobEXMOMAExcuteJobCMDStart
501. LIMS에 MOMA 이동완료 보고
- Token : RSPEQPMOMAMoveEQPPositionComp
105. Job 종료 보고
- Token : RSPEQPJobEDFromLIMSExcuteJobCMDFinish
==================================================================================================
==================================================================================================
2. Token Detail
==================================================================================================
Comment List
240628 -> 해당 토큰 디테일 리스트는 공통부분만 선언되어있다.
나머지 부분은 타당성 평가 후 동일한 형식을 사용할 것인지 판단하고 정의한다. 박병규
==================================================================================================
==================================================================================================
규칙 - 추가가 필요한 규칙은 마지막번호에 추가할 것. 박병규
1) 작업단위는 Pack으로 정의 -> 불합리하거나 네이밍이 겹치는 경우 재정의 할 것
2) Under-Bar는 사용하지 않는다.
3) 각 문자의 첫글자는 대문자로 표기, 약어는 모두 대문자로 표기
4) 반출입기의 번호는 100번지이며 적절히 번호를 띄어서 사용할 것 10단위
##########################################중요##########################################
5) 해당 Token의 구조는 REST의 구조를 갖으나, 사용은 MES의 형태로 할 예정이다.
- 해당 토큰에서 발생하는 Return은 Token수신에대한 응답이다. 데이터나 상태를 포함하지 않음
6) 데이터나 상태요청등을 받는경우 반드시 별개의 토큰을 사용하여 그 정보를 전달한다.
7) Return의 status_code는 송,수신이 잘 이루어졌는지를 반환하는 값이다.
- 200이 정상으로 판단. 나머지는 에러상황으로 정의가 필요하다.
8) BottleInfo는 Pack단위로 전달한다.
##########################################중요##########################################
==================================================================================================
100. LIMS에서 설비상태 요청
1) Token : REQLIMSInOutEQPStatus
2) Controller : Dispatcher, 반출입 Ctrl, UI
3) Stored Procedure : -
4) Function : LIMS에서 장비단에 현재 상태를 요청한다.
5) Body :
{
"EqpGroupID" : 1,
"EqpID" : 1
}
6) Return Message 길이 : 1K 이내
7) Return :
{
"status_code" : 200,
"sender_controller" : "Dispatcher",
"DemandTime" : "2024-06-22 21:29:10",
"error_msg" : "None"
}
==================================================================================================
101. 설비상태 응답
1) Token : RSPEQPInOutEQPStatus
2) Controller : Dispatcher, 반출입 Ctrl, UI
3) Stored Procedure : -
4) Function : 요청받은 장비에서 현재상태, 알람코드를 반환한다.
5) Body :
{
"EqpGroupID" : 1,
"EqpID" : 1,
"EqpStatusCode" : 1,
"EqpAlarmCode" : 1
}
6) Return Message 길이 : 1K 이내
7) Return :
{
"status_code" : 200,
"sender_controller" : "반출입 Ctrl",
"DemandTime" : "2024-06-22 21:29:10",
"error_msg" : "None"
}
==================================================================================================
103. LIMS에서 Job수신
1) Token : REQLIMSJobEXFromLIMSExcuteJobCMDStart
2) Controller : Dispatcher, 반출입 Ctrl, UI
3) Stored Procedure : -
4) Function : LIMS에서 장비단으로 작업지시를 하달한다.
5) Body :
{
"User_Name" : "",
"User_ID" : "",
"User_Pass" : "",
"Project_No" : ""
"EqpGroupID" : 1,
"EqpID" : 1,
"EqpStartSEQ" : 120,
"BottleCountOfPack" : n,
"BottleInfo" :
[
{
"No_1" : {
"Barcode" : "aaaaabbbbb11111",
"BottleNoOfPack" : 1,
"BottleClassify" : "일반분류",
"SampleStatus" : "Material",
"BottleMaterialName" : "D-H2SO4",
"BottleSamplePoint" : "Mixing Tank",
"AnalysysPoint" : "D-H2SO4 A#1",
"BottleAnalysysCount" : 1
"BottleWorkingStatus" : "분석준비",
"BottlePosition" : "공병 반출입기",
"BottleTotalWorkTime" : "hh:mm:ss",
"AIMSStatus" : "의뢰접수"
}
},
...
{
"No_n" : {
"Barcode" : "aaaaabbbbb11111",
"BottleNoOfPack" : n,
"BottleClassify" : "일반분류",
"SampleStatus" : "Material",
"BottleMaterialName" : "D-H2SO4",
"BottleSamplePoint" : "Mixing Tank",
"AnalysysPoint" : "D-H2SO4 A#1",
"BottleAnalysysCount" : 1
"BottleWorkingStatus" : "분석준비",
"BottlePosition" : "공병 반출입기",
"BottleTotalWorkTime" : "hh:mm:ss",
"AIMSStatus" : "의뢰접수"
}
}
]
}
6) Return Message 길이 : 1K 이내
7) Return :
{
"status_code" : 200,
"sender_controller" : "Dispatcher",
"DemandTime" : "2024-06-22 21:29:10",
"error_msg" : "None"
}
==================================================================================================
104. Job의 진행여부를 응답
1) Token : RSPEQPJobRSFromLIMSExcuteJobCMDRecieve
2) Controller : Dispatcher, 반출입 Ctrl, UI
3) Stored Procedure : -
4) Function : 장비에서 하달받은 작업의 진행여부를 응답한다.
5) Body :
{
"User_Name" : "",
"User_ID" : "",
"User_Pass" : "",
"Project_No" : ""
"EqpGroupID" : 1,
"EqpID" : 1,
"EqpStartSEQ" : 120,
"EqpStatusCode" : 1,
"EqpAlarmCode" : 1,
"BottleCountOfPack" : n,
}
6) Return Message 길이 : 1K 이내
7) Return :
{
"status_code" : 200,
"sender_controller" : "반출입 Ctrl",
"DemandTime" : "2024-06-22 21:29:10",
"error_msg" : "None"
}
==================================================================================================
공용구조 105. Job의 종료 보고, 112. 반출된 공병의 레시피정보 수신, 120. 입고된 시료의 모든 정보를 보고한다.
1) Token : RSPEQPJobEDFromLIMSExcuteJobCMDFinish, RSPDATALIMSInOutEQPExtractEmptyBOTRecipe, RSPDATAEQPInOutEQPReportAllInputRealBOTData
2) Controller : Dispatcher, 반출입 Ctrl, UI
3) Stored Procedure : -
4) Function : 장비에서 하달받은 작업의 진행종료를 보고한다.
5) Body :
{
"User_Name" : "",
"User_ID" : "",
"User_Pass" : "",
"Project_No" : ""
"EqpGroupID" : 1,
"EqpID" : 1,
"EqpStartSEQ" : 120,
"EqpStatusCode" : 1,
"EqpAlarmCode" : 1,
"BottleCountOfPack" : n,
"BottleInfo" :
[
{
"No_1" : {
"Barcode" : "aaaaabbbbb11111",
"BottleNoOfPack" : 1,
"BottleClassify" : "일반분류",
"SampleStatus" : "Material",
"BottleMaterialName" : "D-H2SO4",
"BottleSamplePoint" : "Mixing Tank",
"AnalysysPoint" : "D-H2SO4 A#1",
"BottleAnalysysCount" : 1
"BottleWorkingStatus" : "분석준비",
"BottlePosition" : "공병 반출입기",
"BottleTotalWorkTime" : "hh:mm:ss",
"AIMSStatus" : "의뢰접수"
}
},
...
{
"No_n" : {
"Barcode" : "aaaaabbbbb11111",
"BottleNoOfPack" : n,
"BottleClassify" : "일반분류",
"SampleStatus" : "Material",
"BottleMaterialName" : "D-H2SO4",
"BottleSamplePoint" : "Mixing Tank",
"AnalysysPoint" : "D-H2SO4 A#1",
"BottleAnalysysCount" : 1
"BottleWorkingStatus" : "분석준비",
"BottlePosition" : "공병 반출입기",
"BottleTotalWorkTime" : "hh:mm:ss",
"AIMSStatus" : "의뢰접수"
}
}
]
}
6) Return Message 길이 : 1K 이내
7) Return :
{
"status_code" : 200,
"sender_controller" : "반출입 Ctrl",
"DemandTime" : "2024-06-22 21:29:10",
"error_msg" : "None"
}
==================================================================================================
==================================================================================================
110. 배출하는 공병의 바코드정보를 보고
1) Token : RSPDATAEQPInOutEQPExtractEmptyBOTBarcode
2) Controller : Dispatcher, 반출입 Ctrl, UI
3) Stored Procedure : -
4) Function : 장비에서 배출하는 모든 공병의 바코드정보를 보고한다.
5) Body :
{
"User_Name" : "",
"User_ID" : "",
"User_Pass" : "",
"Project_No" : ""
"EqpGroupID" : 1,
"EqpID" : 1,
"EqpStartSEQ" : 120,
"EqpStatusCode" : 1,
"EqpAlarmCode" : 1,
"BottleCountOfPack" : n,
"BottleInfo" :
[
{
"No_1" : {
"Barcode" : "aaaaabbbbb11111",
"BottleNoOfPack" : 1,
"BottleTotalWorkTime" : "hh:mm:ss",
}
},
...
{
"No_n" : {
"Barcode" : "aaaaabbbbb11111",
"BottleNoOfPack" : n,
"BottleTotalWorkTime" : "hh:mm:ss",
}
}
]
}
6) Return Message 길이 : 1K 이내
7) Return :
{
"status_code" : 200,
"sender_controller" : "반출입 Ctrl",
"DemandTime" : "2024-06-22 21:29:10",
"error_msg" : "None"
}
==================================================================================================
공용구조 111. 반출된 공병의 레시피정보 요청, 113. 반출된 공병의 레시피매칭 완료 보고
1) Token : REQEQPInOutEQPExtractEmptyBOTRecipe, RSPDATAEQPInOutEQPExtractEmptyBOTRecipeMatchDone
2) Controller : Dispatcher, 반출입 Ctrl, UI
3) Stored Procedure : -
4) Function : 장비에서 배출하는 모든 공병의 레시피정보를 요청한다. / 레시피매칭 완료 보고한다.
5) Body :
{
"User_Name" : "",
"User_ID" : "",
"User_Pass" : "",
"Project_No" : ""
"EqpGroupID" : 1,
"EqpID" : 1,
"EqpStartSEQ" : 120,
"EqpStatusCode" : 1,
"EqpAlarmCode" : 1,
"BottleCountOfPack" : n,
"BottleNoOfPack" : 1 #시간으로 변경 될 수도있다.
}
6) Return Message 길이 : 1K 이내
7) Return :
{
"status_code" : 200,
"sender_controller" : "반출입 Ctrl",
"DemandTime" : "2024-06-22 21:29:10",
"error_msg" : "None"
}
==================================================================================================
130. 시료검수 정보 보고
1) Token : RSPDATAEQPInOutEQPExtractEmptyBOTBarcode
2) Controller : Dispatcher, 반출입 Ctrl, UI
3) Stored Procedure : -
4) Function : 입고된 시료의 검수정보를 보고한다.
5) Body :
{
"User_Name" : "",
"User_ID" : "",
"User_Pass" : "",
"Project_No" : ""
"EqpGroupID" : 1,
"EqpID" : 1,
"EqpStartSEQ" : 120,
"EqpStatusCode" : 1,
"EqpAlarmCode" : 1,
"BottleCountOfPack" : n,
"BottleInfo" :
[
{
"No_1" : {
"Barcode" : "aaaaabbbbb11111",
"BottleCapTorque" : 1,
"BottleNoOfPack" : 1,
"BottleTotalWorkTime" : "hh:mm:ss",
}
},
...
{
"No_n" : {
"Barcode" : "aaaaabbbbb11111",
"BottleCapTorque" : 1,
"BottleNoOfPack" : n,
"BottleTotalWorkTime" : "hh:mm:ss",
}
}
]
}
6) Return Message 길이 : 1K 이내
7) Return :
{
"status_code" : 200,
"sender_controller" : "반출입 Ctrl",
"DemandTime" : "2024-06-22 21:29:10",
"error_msg" : "None"
}
==================================================================================================
==================================================================================================
500. LIMS에서 Job을 수신
1) Token : REQLIMSJobEXFromLIMSExcuteJobCMDStart
2) Controller : Dispatcher, MOMA Ctrl, UI
3) Stored Procedure : -
4) Function : LIMS에서 MOMA로 작업지시를 하달한다.
5) Body :
{
"User_Name" : "",
"User_ID" : "",
"User_Pass" : "",
"Project_No" : ""
"EqpGroupID" : 1,
"EqpID" : 1,
"EqpStartSEQ" : 500,
"BottleCountOfPack" : n,
"BottleMoveStartEQP" : "공병 반출입기", #해당 값으로 충전, 대기, Get, Put을 판별하고, MOMA Ctrl에서 SubJob을 생성한다.
"BottleMoveTargetEQP" : "MOMA", #해당 값으로 충전, 대기, Get, Put을 판별하고, MOMA Ctrl에서 SubJob을 생성한다.
"BottleInfo" :
[
{
"No_1" : {
"Barcode" : "aaaaabbbbb11111",
"BottleNoOfPack" : 1,
"BottleAnalysysCount" : 1
"BottleWorkingStatus" : "분석준비",
"BottlePosition" : "공병 반출입기",
"BottleMoveStartHole" : 1,
"BottleMoveTargetHole" : 1,
"BottleTotalWorkTime" : "hh:mm:ss",
"AIMSStatus" : "의뢰접수"
}
},
...
{
"No_n" : {
"Barcode" : "aaaaabbbbb11111",
"BottleNoOfPack" : 1,
"BottleAnalysysCount" : n
"BottleWorkingStatus" : "분석준비",
"BottlePosition" : "공병 반출입기",
"BottleMoveStartHole" : 1,
"BottleMoveTargetHole" : 1,
"BottleTotalWorkTime" : "hh:mm:ss",
"AIMSStatus" : "의뢰접수"
}
}
]
}
6) Return Message 길이 : 1K 이내
7) Return :
{
"status_code" : 200,
"sender_controller" : "Dispatcher",
"DemandTime" : "2024-06-22 21:29:10",
"error_msg" : "None"
}
==================================================================================================
501. LIMS에 MOMA 이동완료 보고 #차후에는 데이터를 한번에 보고하여 Job을 종료하도록 할 필요가 있다. -> 추가선언
1) Token : RSPEQPMOMAMoveEQPPositionComp
2) Controller : Dispatcher, MOMA Ctrl, UI
3) Stored Procedure : -
4) Function : MOMA에서 Stage이동 완료를 보고한다.
5) Body :
{
"User_Name" : "",
"User_ID" : "",
"User_Pass" : "",
"Project_No" : ""
"EqpGroupID" : 1,
"EqpID" : 1,
"EqpStartSEQ" : 500,
"EqpStatusCode" : 1,
"EqpAlarmCode" : 1,
"BottleCountOfPack" : n,
"BottleInfo" :
[
{
"No_1" : {
"Barcode" : "aaaaabbbbb11111",
"BottleNoOfPack" : 1,
"BottleAnalysysCount" : 1
"BottleWorkingStatus" : "분석준비",
"BottlePosition" : "MOMA",
"BottleMoveTargetEQP" : "MOMA",
"BottleMoveTargetHole" : 1,
"BottleTotalWorkTime" : "hh:mm:ss",
"AIMSStatus" : "의뢰접수"
}
},
...
{
"No_n" : {
"Barcode" : "aaaaabbbbb11111",
"BottleNoOfPack" : 1,
"BottleAnalysysCount" : n
"BottleWorkingStatus" : "분석준비",
"BottlePosition" : "MOMA",
"BottleMoveTargetEQP" : "MOMA",
"BottleMoveTargetHole" : 1,
"BottleTotalWorkTime" : "hh:mm:ss",
"AIMSStatus" : "의뢰접수"
}
}
]
}
6) Return Message 길이 : 1K 이내
7) Return :
{
"status_code" : 200,
"sender_controller" : "반출입 Ctrl",
"DemandTime" : "2024-06-22 21:29:10",
"error_msg" : "None"
}
==================================================================================================